Client	Cordonnées de demandeur :	Nom de l’interlocuteur :
Adresse :
Signature	Signature :
N° de Devis :

Tableau des consignes et critères.
Module	Tests	Critères d’acceptation (Exemple EDQM)	Consigne de Client	Critères de client
Pompe : Marque : Modèle : N° de série :	Exactitude de débit	HPLC ± 5% UHPLC ± 3%
Stabilité de débit	CV < 0.5%
Justesse des % des solvant	± 2%
Linéarité des % *	R² ≥ 0.999 *
Ondulation dégradée (Ripple)	≤0.2%
Auto Sampler : Marque : Modèle : N° de série : Nombre de boucle :	Répétabilité des injections	CV < 1%
Effet mémoire	≤0.2%
Volume d’injection *	2 µL *
Exactitude de température	± 3°C
Stabilité de température	CV < 1%
Four : Marque : Modèle : N° de série :	Exactitude de température	± 2°C
Stabilité de température	< 1°C
Détecteur d’indice de réflexion : Marque : Modèle : N° de série :	Rapport signal bruit	≥ 10
Dérive	± 0.1 mV/min
Linéarité de réponse	R² ≥ 0.9950
Détecteur de Fluorescence : Marque : Modèle : N° de série :	Exactitude de longueur d’onde d’émission.	± 3 nm
Exactitude de longueur d’onde d’excitation.	± 3 nm
Rapport signal bruit	≥ 400
Détection Ampérométrique : Marque : Modèle : N° de série :	Dérivé	≤ 1250pC/20min
bruit	MW 20readout≤ 160pC
Linéarité	R² ≥ 0.999
Détecteur Ultraviolet visible : Marque : Modèle : N° de série :	Bruit de fond *	0.15 mAu *
Dérive	2 mAu/h
Linéarité de réponse	R² ≥ 0.9990
Exactitude de la longueur d’onde	± 2 nm
Détecteur à barrettes de diode : Marque : Modèle : N° de série :	Bruit de fond	0.15 mAu
Dérive	2mAu/h
Linéarité réponse	R² ≥ 0,9990
Exactitude de la longueur d'onde	± 2 nm
Détecteur évaporatif à diffusion de lumière : Marque : Modèle : N° de série :	Bruit	≤ 2 mV
Linéarité *	R² ≥ 0.999 *
Répétabilité	RSD 3.0 %
Dérive	≤ 2.0 mV
Détecteur conductivité : Marque : Modèle : N° de série :	Bruit de fond	0.15 µS
Dérive	≤ 2 µS/h
Linéarité de réponse	R² ≥ 0.999
Electrode de Référence *	7 ± 0.5 pH *

Remarque :

Afin de garantir une caractérisation dans les conditions requises, il est important de prendre en compte, pour votre organisation interne, que l'appareil cartographié ne pourra être utilisé pendant la prestation. Toute modification de la consigne, ou détermination d'un volume utile doit faire l'objet d'une vérification, donc d'une nouvelle intervention sur site.

les tests qui sont suivis par une étoile (*) sont des teste hors consigne EDQM.

Pour indiquer que vous souhaitez qualifier un module (Pompe, Four, Détecteur ou Injecteur), vous devez cocher la case située juste avant le nom du module. Dans le cas contraire; le module ne sera pas pris en compte pendant la prestation.